广州医科大学附属第三医院

太平间双层太平柜采购及安装项目需求

- 项目名称：广州医科大学附属第三医院太平间双层太平柜采购及安装项目

- 采购预算：人民币50,000元（含税）

- 具体需求：

| 产品技术项目 | 主要技术规格、参数及要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 外部尺寸：少于等于长2530mm、宽:850mm、高1195mm（±10mm）。 内空尺寸：大于等于长:2050mm、 宽:700mm、高430mm（±10mm）。 |
| 外墙 | 采用不锈钢材质，厚度≥0.7mm。 |
| 内胆 | 采用不锈钢材质，厚度≥0.3mm。 |
| 柜门 | 自主研发,独家采用： *1、门采用：拉丝不锈钢，厚≥0.7mm。 *2、门为凸门（凸门与门口门紧密结合，密封性能好）。 - 3、门封采用加高≥20毫米的高弹性密封条。 - 4、门口加有恒温加热系统，防止产生水珠，使门封条长期处于30－40℃的半软状态，可以长期保持密封性及延展性。 5、带加大加厚不锈钢名片夹，可根据要求定做各种卡片夹。 *6、门可以在开启/关闭的情况下能承重≥50kg不下垂，不变形。 |
| 滑道 | 1、采用滑轮轨道（方便担架进入）。 |
| 担架 | 1、采用全部不锈钢制作（抗腐蚀强）。 2、尺寸：达到或优于长1980mm、宽:630mm、高50mm（含栏杆高150mm）。 3、采用:达到或优于50x25mm矩形骨架全不锈钢下沉式担架（结实耐用）。 5、达到或优于加大22mm加长580mm不锈钢拉手方便提手并结实耐用。 *6、担架采用下沉式设计（具有不占用内部有效空间具有利用空间大特点）。 |
| 制冷模式 | 采用直接直冷模式，制冷效果最好。 |
| 制冷标准 | 达到或优于：环境温度 35℃时，制冷空间温度达到-10℃。 |
| 蒸发器 | 直冷内藏式紫铜盘管蒸发器,铜管厚度≥0.8mm，。 |
| 冷凝器/风机 | 风冷式翅片 达到或优于16 排紫铜盘管冷凝器，冲氮无氧化焊接技术、 超静音风扇，冷凝器及风机和压缩机安装在冷柜上部。 |
| 保温层 | 聚氨脂 整体高压高温一次发泡成型。（最厚可达100㎜）密度40kg/m3 |
| 额定温度 | -15℃ 至 -30℃ 可根据客户需求进行调节 |
| 输入功率 | 整机功率：≤800W |
| 工作电压 | 宽电压180V-220V-250V都可以工作 |
| 电源要求 | 交流电：220V-250V范围可以使用。 频率：50Hz~ 60Hz |
| 压缩机 | 压缩机220V |
|  | - 220V压缩机介绍 - 全封闭抗震防倒压缩机2台 - 制冷剂R290环保制冷剂等。 - 3、宽电压180V-260V可以工作 - 4、质保期≥3年 |
| 功能特点 | 功能：功能强大，比较完善，当前处于行业领先。 特点：实用、耐用，制冷效果好。 |

- 服务要求

- 交货时间：  根据采购人约定时间 。交货地点： 采购人指定地点         。

- 中标人安装时须对采购人场地有良好保护措施，及时清理拆箱和安装产生的物料。由于中标人原因对采购人的场地内设备、设施造成损失，由中标人负责赔偿。

- 验收由采购人、中标人共同进行货物的验收，验收合格后双方在供货三联单和验收表上签字确认，验收合格货物交付采购人。采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒收货物，采购人同意更换的，中标人应于收到采购人拒绝收货通知书之日起3个工作日内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。

- 中标人保证合同货物是全新、未曾使用过的，进货渠道合法，其质量、规格及技术特征符合采购需求中的要求，符合采购人实际使用需求。

- 质保期为自采购人有关部门验收合格之日起计算，质保期不低于3年。在质保期内，非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。凡因产品质量及安装问题造成事故的，经相关机构认定，中标人应承担相应的赔偿责任。

- 付款方式

- 合同货物全部运送到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭中标人开具的正式发票（按实际发生数结算）、验收证明（采购人代表签字确认合格）、合同复印件，由采购人在180天内向中标人支付款项。

广州医科大学附属第三医院太平间双层太平柜采购及安装项目报价表

- 报价表                                                                                                  单位：元

| 序 | 项目名称 | 产品要求 | 服务要求 | 数量 | 采购限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属第三医院 太平间双层太平柜采购及安装项目 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 1项 | 50000 |
| 项目总报价人民币（大写）： （小写）： 其中税费 元，不含税金额为 元。 |  |  |  |  |  |

备注：报价包括了设计、制造、项目实施及运至交货地的仓储费、包装、运输费、送货费、售后、人员工资、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税费等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

二、交货时间：  根据采购人约定时间    。交货地点： 采购人指定地点         。

三、质量保证承诺：                                                                                                  。

四、售后服务承诺：质保期   年，                                                                                      。

投标人名称（盖章）：                                                单位法人或授权代表（签字）：

投标人地址：                                                       办公电话：           手机：

报价时间：    年   月  日

报价清单

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太平间双层太平柜 |  | 2 | 台 |  |  |
| 合计 | 人民币 元 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：